微電腦控制發酵系統  採購規格表
1. 數量：一套
2. 發酵槽體規格： 
(1)矽硼(Borosilicate)玻璃槽體：採用工業等級矽硼玻璃，厚度0.5±0.05公分，可放入高溫滅菌釜內滅菌(121℃)
(2)最大工作體積：10 公升(含)
(3)槽內總體積：12.5 公升(含)
(4)上蓋材質：316L 不銹鋼，抛光 ≤20 Ra/in，確保與培養液接觸的部份無死角，無卡菌及污染風險，容易清潔
(5)上蓋包含下列孔位：
A. 雙口饋料座x 2

B. 接種口x 1

C. 取樣口x 1
D. 進氣孔x 1
E.  酸鹼電極口x 1

F.  溶氧電極口x 1
G. 溫度電極口x 1

H. 消泡電極口x 1

I.  冷水循環進出管孔各x 1
J.  冷凝管孔x 1
(6)攪拌通氣及流量控制：
A. 無刷馬達：控制轉速範圍30-1200 rpm，可設定15階段以上轉速程式控制
B. 擾流板x 4

C. 高度可調垂直六角式攪拌葉片x 3: 葉片經表面拋光處理，無死角，不易卡菌，容易清潔
D. 底部環形空氣分佈器，通氣孔開口向下，以防止粘稠醱酵液堵塞通氣孔
E. 可調流量範圍 2–20 LPM(公升/分鐘)之可調式流量計 

3. 微電腦觸控式控制器
(1)彩色觸控顯示器：圖形化設計之控制介面，採用中英文操作介面
(2)顯示器尺寸：10吋以上觸控面板，觸控偏移時可做觸控校正
(3)主機材質：耐酸鹼腐蝕性之ABS 防火等級以上之塑鋼面板及烤漆鐵殼
(4)各種參數條件即時自動/手動控制(含溫度、酸鹼、溶氧、轉速、消泡)

(5)數據擷取：可透過網路或 USB插孔直接輸出數據或曲線圖
(6)可儲存 50,000 組以上控制程式
(7)可儲存 100 組以上數據資料
(8) 溫度、酸鹼、溶氧、轉速異常之警示提醒，異常斷電後再復電，系統自動依原程式繼續執行
(10)可透過網路系統做遠端操控，最多可同時對應16台發酵槽系統。
(11)控制系統
A. 溫度控制
a. 探針：Pt-100

b. 溫度控制範圍：冷卻水+5°C ~ 60°C(±5%) 
c. 精確度：± 0.1°C(含以下)      
d. 可設定15階段以上溫度程式控制或自動發酵控制
e. 溫度控制方式: 微電腦 PID 控制
加熱方式：內建400 W加熱器由底部加熱
冷卻方式：冷卻水由電磁閥自動控制進入槽體內部冷卻管
B. 酸鹼控制
a. 控制方式:微電腦 PID 控制可滅菌之pH探針
b. 控制範圍 2.00 to 14.00 pH ± 0.01

c. 可設定15階段酸鹼程式控制，也可與pH參數連動進行饋料動作
C. 二階溶氧控制
a. 溶氧範圍 : 0–100%含以上
b. 內附可滅菌的溶氧探針，利用轉速攪拌控制溶氧值
c. 可自動依控氧值執行饋料動作
d. 可切換手動/自動程式控制
e. DO Cascade 功能實現溶氧併聯控制和菌種二次代謝
D. 幫浦控制 
a. 含四組內建蠕動幫浦
b. 可自行設定各幫浦的功能，每組幫浦皆能獨立運作
c. 數位式轉速控制，範圍 1 - 65 rpm，最低轉速可達: 1 rpm

d. 每組加料幫浦可個別設定 15 階以上不同之加料時間程式
e. 每組幫浦可自行手動前進及退後轉動，亦或全自動由電腦控制
f. 含一外接式訊號傳輸接頭，可外接第五組幫浦
g. 可選用 6 種不同管徑的矽膠管，調節不同的流量速度(最大流速52 ml/min含以上) 
h. 蠕動幫浦經轉速校正後,可計算流量及輸送總量
E. 消泡控制  
a. 內附一支消泡深針
b. 利用導電度的原理來偵測起泡的高度
c. 敏感度可調整
d. 消泡劑施加時間可控制，饋料程序可自由配置
F. 資料紀錄及擷取
a. 實驗數據可直接於控制器上即時觀測  (時間、溫度、轉速、酸鹼值、溶氧值之相關曲線)，也可以將紀錄資料轉成 Excel檔案透過 USB 或網路傳出
b. 除即時觀測外，另提供離線圖線製作軟體，方便將匯出數據繪製成圖表分析
c. 最多允許 8 個登入帳號，授權使用者操作

d. 可支援 SCADA

G. 可擴充性:可另外添購選配設備

a. 可擴充加裝混合式參數控制軟體，自由設定程序優化發酵流程
b. 可擴充加裝遠端簡訊模組，並可以簡訊方式遠端控制發酵實驗參數
4. 為利操作，需提供以下的零配件：
(1) 1 支可耐高壓高溫滅菌之 pH 探針 

(2) 1 支可耐高壓高溫滅菌之溶氧探針 

(3) 4 個 250 毫升的血清瓶(含 2 孔不鏽鋼連接頭)

(4) 1 個 500 毫升的血清瓶(含 2 孔不鏽鋼連接頭)

(5) 1 組直徑 45mm 的 0.2μm 可滅菌空氣過濾器，每組 10 個。
(6) 1 組不鏽鋼連接管，每組 15 個。
(7) 1 個殺菌手持式噴火槍
(8) 1 組矽膠管夾，每組 16 個。
(9) 1 捲#16(內徑為3.2 毫米)矽膠管-25 呎
(10) 1 個 2 毫米的六角螺帽扳手
(11) 1 個 12 毫米與 14 毫米雙頭扳手
(12) 1 個十字螺絲起子
5. 空氣幫浦  x 1 台：20公升儲氣桶，流量120 l/min(含)以上
6. 低溫循環水槽  x 1 台
(1)溫度範圍： 0°C ~ 100°C
(2)顯示方式：PID Digital LED

(3)精確度：± 0.2°C

(4)容量：10公升(含)以上
7. 光照低溫培養箱1台：容量150公升(含)以上，溫度範圍0-60℃，溫度穩定度±0.2℃，內含日光燈管及燈管各1支
8. 要求
(1)投標時須附原廠正版型錄及中文規格說明書供審，中文規格說明書內容需與規範相符，並應加蓋廠商圖章。 

(2)得標商應於決標次日起45日內完成交貨及教育訓練2次，並提供原廠出廠證明正本，機身序號，進口報關單，證明為半年內非大陸地區(包含零配件)之新品供驗收，原廠儀器操作手冊1份，儀器中文操作手冊1份。交貨時須負責現場軟硬體安裝及測試（含電源插座部分）。
(3)自交貨驗收合格日起負責保固1年，得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。保固期間廠商必需每月定期到場保養及檢查，如有問題需於本場通知後48小時內前來檢修。
(4)為確保本單位權益，投得標廠商需配合下列事項：
為避免使用者日後發表國際論文產生困擾，儀器之設計或技術若有侵犯國外專利等侵權之疑慮者，儀器製造商需提供專利權人之授權相關證明，不可以切結書代替之。
9. 交貨地點：臺南區農業改良場(指定地點)。
1

