複消色差解剖顯微鏡 規格書
規格：

1.
全機身及物鏡均為複消色差(Apochromatic)之設計，可達到最佳之色彩演繹及最高解像力之效果。

2.
採12°(或小於)交叉光學設計，檢視傾斜角度38°或以上，觀察筒眼距調整範圍為至少50-76mm或廣於。機身可連續放大倍率8:1或以上。

3.
機身具抗靜電設計2×1011 Ohm/square, discharge time <2 seconds from 1000V to 100V。

4.
機身為10段或以上變焦倍率，至少有1.0x，1.25x，1.6x，2.0x，2.5x，3.2x，4.0x，5.0x，6.3x，8.0x或以上之設計。

5.
目鏡16x(一對) ，為高眼點設計，至少需付一眼可調視差目鏡，視野數≧15，屈光度可調+/-5，可置換微測刻度或照相等尺規，可自由設定眼高點。

6.
內建可切換式三眼照相光路，可切換100%: 0%; 0%: 100%或更多於。

7.
在16x/15目鏡使用且不更換任何設備情況下，解析可達N.A.≧0.1或300 Lp/mm或以上，觀察放大倍率需至少能從16倍至128倍或以上，視野大小可從≧15mm至≦1.9 mm或廣於，工作距離為 75mm或以上。
8.
底座：明/暗視野穿透光底座，且可調整明/暗視野照明之比例。

9.
鏡身承戴器( Microscope carrier )機身可以360度旋轉。

10.
燈源：外接式LED冷光穿透座燈源，使用之電源為100-240V，單體LED燈源之輸出功率至少為3W，燈源壽命至少為五萬小時，色溫為5600K。

11.
具有燈源承接器可將燈源直接安裝於對焦柱上。
12.  說明書二分以上(一份原廠說明書，一份中文說明書)。
13.  儀器提供廠商提供使用教育訓練1次，時間為1小時。
14.  決標次日起60日內交貨，交貨地點為臺南區農業改良場作物環境課植保研究室130-1室。
