攜帶式色差儀

規格如以下規範：
一、測色規格
1. 三維色系可轉換：XYZ, Yxy, CIE L*a*b*, L*u*v*, L*C*h*, Hunter Lab或更多。
2. 色差顯示:ΔE CIELab; ΔL, Δa, Δb；ΔL, Δu, Δv ; ΔL, ΔC, Δh或更多。
3. 再現性：ΔE CIELab< 0.05。
4. 照明光源標準:D65，D50，D55，A，C，F11或更廣。
5. 觀測角標準：包含2°(1931)及10°(1964)或更廣。
6. 測色速率：0.5秒(含)以內可完成測量。
7. 顯示螢幕：TFT彩色顯示幕，解析達 1/4-VGA, 320 x 240 Pixel以上。
8. 資料處理：測量值直接顯示於螢幕上，可以切換顯示色差值、頻譜圖、色相圖等等；亦可將測量值儲存於記憶晶片中。
9. 記憶體:高性能記憶晶片，可重複寫入100,000 billion筆以上Data，不需備用電源，即使主機沒電Data也依舊保存在晶片上。
10. 儲存功能：主機內部記憶體容量可同時儲存至少1000個測量值、300個測量頻譜與1000個標準值或具更大儲存空間。
11. 工作環境: 操作環境溫溼度範圍15-45℃，85% RH以下。
二、探頭規格
1.具可彎曲光纖導線的外置式探頭，探頭直徑≦ 25mm，線長≧ 70cm。
2.可經由主機按鍵觸發測量、探頭伸縮彈簧開關觸發測量及透過軟體由電腦控制來啟動測量，三種以上觸發測量方式。
3.外置式探頭：量測孔尺寸直徑：Ø ≦8 mm；量測範圍直徑：Ø ≧3.5 mm，可直接進行曲面及小表面之色差測量(不需再另備其它工具)。
4.具彈簧開關以開啟測量，探頭具保護窗，防護等級達IP 62(含)以上。
5.測量光源型式：LED白光與藍光，45°/0°；直射光於45°，漫射光於0°。
三、資料處理規格
1.介面：資料傳輸至少具USB 2.0介面(含)以上或更佳(例如:Bluetooth or wireless)。
2.分析軟體:需附雙向操作軟體，可進行資料的擷取、輸出與儲存，並可進行統計、圖示與趨勢等分析，也可透過此軟體進行儀器的操作與設定。
四、其他相關規格
(一)儀器產地
1.廠商所供應財物之原產地須為：日本、德國、美國或台灣。不接受原產地為中國大陸之產品（廠商投標時請檢附原廠型錄）。
2.進口產品交貨時請附進口證明。
(二)保固及驗收
1.維修保固服務：1年保固服務。
2.交貨時附(1)出廠證明，產品出廠日期需為2018年1月後之新品。
(2)色差校驗報告，須符合BAM標準。
 (三)教學訓練
1.得標廠商應提供中文及原廠使用說明。
2.儀器操作教育訓練及保養須知2小時以上。
