走入式植物生長室
一、箱體
  1、材質：內部，烤漆鋼板。外部，PVC樹栺壓花鋼板。中層，PU發泡，厚60mm。
    (±5%)
  2、尺寸：內部　W × D × H 1680mm × 1680mm × 2400mm。(±5%)
     外部 W × D × H 1800mm × 1800mm × 2520mm。(±5%)

3、構造：組合成型，單門式680mm × 1800mm(±5%)。
二、溫度控制系統
1、控溫範圍：5.0 to 39.9℃(無光照時)。
2、溫度控制器：插板式控制器(分成訊號板、控制板、超高溫及超低溫板，並可單獨維修更換)。
3、設定及顯示：數字式設定及LED顯示，日夜溫度為單一顯示器。
4、控溫精度：±0.1℃ at 25℃時，±0.3℃ at 5.0 & 39.9℃。
5、均溫性：≦±1.0℃ 無光照時，≦±2.0℃ 有光照時。
6、日夜溫度分別設定。

三、加濕控制系統
1、控濕範圍：75.0% to 95 % RH。
2、濕度控制器：插板式控制器(分成訊號板及控制板，可單獨維修更換)。

3、設定及顯示：數字式設定及LED顯示至0.1%。

4、控濕精度：±3 %RH at 85 %RH，25℃時。
5、均濕度：≦±5 %RH。
6、加濕器：超音波加濕器×  2組。(每一組4個振盪子)

7、日夜濕度分別設定。

8、系統配置RO逆滲透製水機一台。

四、環境感測系統
1、溫度感應計材質：NTC 2252熱敏溫度感應頭。
2、溫度感測計特性：25 ℃時，阻值2252歐姆。
3、溫度感測計精度：±0.1℃，在0~70℃時。
4、操作溫度：-80 to 75℃。
5、導線：雙隔離線3公尺 × 3蕊。
五、LED光照系統(舊系統移入安裝)

六、其它
1、氣流方向：風扇強制循環，高濕型雙吹式氣流由上而下。內部循環風速為6HP慢速馬達。
2、數字式設定超高溫，超低溫保護及警報裝置。
3、控溫方式採用SSR固態繼電器。
4、具無霜運轉方式。
5、溫度控制為加熱器與電磁閥同步。
6、全密閉式壓縮機。
7、投標時需附機台型錄、日夜單一溫濕度顯示器及插板式控制器圖片供審查。
8、電源：三相或單相220VAC/60HZ 30A。
9、電源、水源及排水孔之位置需在機台三米內，超過另行議價。
10、驗收時需檢附下列證明文件，否則視為驗收不合格：
1).提供NTC 2252熱敏溫度感應頭接既有DL2e logger之非線性參數對照表及圖樣說明。
2).提供整部機器之安全性認證證明文件，確保機器安全性及穩定性。

11、全機保固一年。
