-80℃冷凍櫃 採購規格表
1.直立式單外門機型，外門附門鎖及門栓一個並有鎖孔；可拆式雙內門，具確實關閉設計(門內含硬質聚氨酯一體成形保溫隔熱並有鷹嘴式門扣關閉)；門緣及外門具箱門密閉緊實設計；內部附不銹鋼層板至少三片，具調整間距及至少分隔四個儲存空間等功能；箱體兩側具避免結霜設計；具活動腳輪含固定裝置可調整水平等功能
2.電源：單相220V/60Hz，具原廠內建電源穩壓裝置；具國際安全認證標章ETL或CE等認證
3.內容積: 660公升(含)以上，可存放2英吋高抗凍盒480個以上，具真空洩壓閥裝置，開關門具均壓閥洩壓，不造成真空現象功能
4.溫度設定範圍：至少-50℃至-85℃，觸控式溫度設定操作，溫度感測器PT1000；温度設定具記憶不變，斷電後自動重新啟動，復電後回復使用者設定值功能
5.微電腦數位LED數字顯示具溫度校正、顯示設定/實際值及鎖定等功能；面板具查詢環境溫度、冷凝器溫度、熱交換器溫度及斷電查詢箱內溫度等功能
6.冷凍系統：環保冷媒HFC/CFC-FREE；具冷凍系統循環保護裝置，定時自動加熱毛細管功能；具時間可設定延遲啟動保護功能；壓縮機具增加冷卻效率加快降溫速度，溫度到達設定值時，高/低温段壓縮機兩者皆停止運轉等功能
7.具全時系統自我診斷偵測及錯誤訊息顯示功能；警報安全系統具設定高溫/低溫警報範圍至少±5℃至±20℃功能；警報系統用電系統具低電量警示燈號及啟閉開關功能
8.具警報靜音觸控鍵、警報功能測試鍵、電源中斷警示、遙控警報接線裝置；冷凝器前具可清洗濾網並具濾網清洗警示功能；具冷凝器、環境溫度、熱交換器、櫃內溫度之感測器異常警示功能；警報聲響時間間隔或關閉可自行設定，可以聲響及燈光表示
9. 全機至少保固4年。
10.投標時需檢附原廠型錄供審查規格
