行政院農業委員會臺南區農業改良場
桌上型色差計規範書
一、規格：
1.光源條件：需具備雙光束照射法，全波長同時補償方式，且需合於 JIS Z-8722，ASTME308，ASTME313，ASTMD1925等規範
2.照明受光條件：0 - d 法

3.光源：鹵素燈，12V，20W，待機時不動作，量測時才照射樣品，以延長燈泡之壽命
4.光接收器：矽光電池，高速應答型
5.積分球 :至少150mmψ（含）以上
6.標準光源：C/ 2°，D65/2°及 D65/10°可選擇

7.測試物體測試面積至少需具備

A.固體之反射 30、10、6 mm ∮ (表面反射)

B.粉體、糊體、顆粒 30 mm∮(表面反射)


C.透明液體色：Film 30 mm∮(透過色)

8.測定方法：反射法及透過法

9.精準度：開機後15分鐘，每隔10秒以標準白板進行反覆測定30回需優於△E* 0.05（含）以內
10.需具備列表機 

11.表示裝置 : 螢光顯示管發光，青綠色

12.本機可單機操作 stand-alone 或連接電腦使用 Computer control

13.列印項目: 於單機上可測定值至少為 Lab，△Lab，△E，L*a*b，△L*a*b，△E*，XYZ，YI(E313) ，YI(D1925) ，HVC，Yxy，△YI，W(CIE)，W(Lab) ，WB，△W，△WB，L*C*h*，△L*C*h，△E94，△ECMC(1:1) ，△ECMC(2:1) ，LCh，△LCh，OD 等
14.表示項目：於單機上可同時顯示測定值，基準值，測定值及基準值的差異值XYZ，xy，Yxy，Lab，△Lab，△E，L*a*b*，△E*，YI(E313)，YI(D1925) ，△YI，W(CIE) ，W(Lab)，WB，△W，△WB，HVC，L*C*h*，△L*C*h*，△E94，△ECMC(1:1)，HVC，Yxy，△ECMC(2:1)，LCh，△LCh，OD 
15.參考值登錄：最少可登錄50組（含）以上之參考值
16.基準值 之設定：可將測定值及基準值依 L*a*b，Lab 方式設定.

17.樣品（Sample）名稱輸入值的設定：可單機操作依英文字母及阿拉伯數字方式輸入樣品名稱 

18.外部輸出功能：至少一個RS-232C介面卡（含）以上
19.計時功能：能將測定時間，年月日時分同時與資料列印出

20.平均值功能：可任意設定0~99次（含）以上
21.電源：AC 115V ± 10%，15A；AC 220V ± 10%；50/60Hz，8A。

22.附件需具備：
A.鏡頭尺寸6、10、 30mm∮各一個
B.黑色歸零罩一只
C.反射試料台尺寸6mm∮，10mm∮，30mm∮各一個

D.粉末試料台尺寸30mm∮  1只
E. 圓形石英杯（cell）尺寸30＊10 mm 1 只
F. 標準白板 1 只

G.備用燈泡1只
H.液體測試用 Holder 1 只
I.液体歸零板  1只
J.方型樣品槽尺寸10(W)＊36(D)＊55(H) mm 1只
K.反射光光譜標準試片紅 /綠 /藍 3片
1) 紅8.40R： L* 33.7  a* 60.7  b* 47.0  ± 1以內

2) 綠2.47G： L* 29.2  a* -47.1  b* 19.0  ± 1以內

3) 藍2.68PB：L* 43.7  a* -1.2  b* -51.3  ± 1以內

L.機器防塵罩1只
二、投標廠商條件要求

1.投標時須附原廠型錄及中文規格說明書供審，中文規格說明書內容與順序需與規範相符，並應加蓋廠商圖章。
2.得標廠商於交貨時須負責現場管路、設備等安裝，並檢附原廠或合格實驗室之儀器測試報告（含原廠實驗條件、操作流程）、原廠操作及保養手冊。
3. 得標廠商自交貨驗收合格日起負責保固1年，得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。

4.得標廠商須有提供2013原廠或臺灣代理商授權之售後維修能力和技術服務能力證明書，並須免費派員至買方指定地點實施操作教育訓練4小時及試機，並提供原廠儀器操作手冊1份，儀器中文操作手冊至少1份。

5.得標廠商交貨時須檢附海關進口證明及原廠出廠證明書，並為2012年9月起需非大陸地區(包含零配件)生產之新品，以供驗收。
三、交貨期限：決標次日起30日內完成交貨，並完成功能測試及教育訓練等工作。
四、交貨地點：臺南區農業改良場(712臺南市新化區牧場70號)。
PAGE  
2

