桌上型分光色差儀規格表
產品不得劣於以下規格：
1. 須符合下列規範：CIE 15:2004, ISO 7724/1, ASTM E-1164, DIN 5033, Teil 7, JIS Z 8722 Condition C

2. 光學系統為45°/0° (Annular 45°illumination and 0° viewing)，雙光束型分光色差儀
3. 光源：氙氣燈，可閃光100萬次以上。具有A / C / D50 / D55 / D65 / D75 / F2 / F7 / F11光源及2°、10°觀測角度可任選。
4. 光譜範圍：400 nm- 700 nm

5. 分光接受器：精密光柵分光系統，256點矩陣式矽光二極體
6. 波長解析度 <3 nm

7. 有效間隔：10 nm 

8. 光學範圍：0-150%

9. 測量時間：3秒（含）以下
10. 表色系統：至少需具備CIE XYZ、CIE Lab、CIE LCH、hunter Lab、CIE Yxy，可測量並顯示絕對值及差值。
11. 色度參數：△E*、△E、△E cms、E313 whiteness (C/2° or D65/10°)、E313 yellowness (C/2° or D65/10°)、E313 tint (C/2° or D65/10°)、metamerism、Y brightness、Z% 457 nm Brightness, ISO gray scale、gray stain。
12. 表示裝置：6.4 × 6.4 cm (含)以上彩色液晶顯示螢幕，單機操作時，可由螢幕直接顯示各表色指標測量值及分光圖譜。
13. 重現性：<0.05 △E* on White tile
14. 再現性：<0.15 △E* CIE Lab(Avg) on BCRA II Tile set

15. 記憶容量：可設定250組樣品做為標準品，測量值可保存2000組(含)以上，並可設定上下限及標準偏差。
16. 輸出介面：具3組usb介面，可連接電腦進行多功連線及連接USB隨身碟儲存測量數據，並可以由Microsoft Excel 2007開啟。
17. 本機可單機操作及連接電腦操作，本機內建至少繁體中文及英文語系，並可執行圖譜及色階模擬功能。
18. 可正常於10-40℃，10-90% RH下正常使用，機器無凝結現象。
19. 電源：100-240V、47-63 Hz，具有省電功能，可自訂節電時間進行節電量測。
20. 本機測口需朝上，可測量固體、液體及粉體，測口需有玻璃檔板，以防止被測物進入機體造成主機損壞。
21. 附有專門操作分析軟體乙套，可控制選擇各種光源及表色系之絕對值及差值，讀取、顯示、比較及分析一個或多個樣品之圖譜，並可使用2D及3D色度圖，標定樣品色度位階，可根據要求顯示矩形或橢圓形允差圖。測得之數據可進行統計，包含最大值、最小值、平均值標準偏差、最小範圍值，並可根據測量數據與內部保存數據比對，針對樣品及標準品做平均保存新的標準及樣品等。並可制定操作者權限，管理製定管理者與使用者之管理權限，並可儲存、自訂操作格式，軟體需內建至少繁體中文及英文語系介面可供正常操作。
22. 附有專門操作軟體及連接色差儀之筆記型電腦乙臺，須為新品，具備CPU intel Core-i5(第3代、2.5GHz)含以上等級、硬碟空間至少750GB、記憶體8GB以上、顯示卡具獨顯至少1G，顯示器為13吋以上之LED霧面抗炫光之螢幕，作業系統需為windows 7以上等級，USB 3.0*2，含DVD-RW，藍芽(BT 4.0)、含滑鼠及傳輸線，可正常操作本採購案所附軟體之所有功能。
23. 需附有以下附件：
A. 白色標準校正板
B. 綠色標準板
C. 黑色零點板
D. 電腦連接線
E. 圓形石英杯1只直徑64mm(50ml)
F. 遮光罩乙個
G. 25.4mm、13mm測口各一個可供更換
H. USB可撓屈式鍵盤，可直接連接單機操作
I. 英文及繁體中文使用說明書乙本
J. NPL可追溯校正書
24. 其他相關事項：
1、 投標廠商需提供原廠型錄(附繁體中文譯本)以利審查並作為驗收依據
2、 廠商得標後提供原廠維修及技術服務能力證明，並需提供一年原廠保固(含零件)

3、 色差儀需為報關時間2012年10月(含)之後的新機。
4、 驗收將現場逐項檢查功能。
5、 限購美、日、英、德國生產產品。
6、 需提供四小時(含)以上色差原理、理論與應用之教育訓練。
