行政院農業委員會臺南區農業改良場
微電腦黏度計規範
一、規格：
1. 主機內需具備建偏移檢查功能(Oscillation check)；開機後可自行進入自動歸零程序無需關機後再開
2. 數據讀取須具備5英吋(含)以上液晶顯示，至少可直讀黏度值(CP)、溫度值(℃)、剪應力(Shear Stress)  剪切率 (Shear Rate)、百分比扭力值 (%T)、轉速 (RPM)、轉針代號、密度值或更多參數。
3. 需具有黏度單位 (P、cP、Pa‧s、mPa‧s、cSt、mm2/s )、溫度單位 (℃、℉)；SS (Dyne/cm2、N/m2、Pa)、密度(g/cm3、Kg/m3)、轉速(RPM、1/S)等單位選擇之功能
4. 數據控制讀取參數需至少可設定：


a.以時間為主讀取數據 (Time Stop)  

b.以數據點數為主讀取數據 (No. of  point) 

c.以迴轉圈數為主讀取數據 (No. of  revolution)

d.以黏度值為主讀取數據 (Time of  Viscosity)

e.以扭矩為主讀取數據 (Time to torque)

f.以溫度為主讀取數據 (Temperature)
5. 馬達扭力值須具備有673.7 dyne.cm(含)以上
6. 轉速: 須具備兩段式或兩段以上的轉速設計，一段須為0.1～9.9 rpm 最小設定值: 0.1 rpm第二段 1.0～200 rpm 最小設定值: 1 rpm

7. 轉針須具備至少有4支（含）以上，黏度測試範圍為

A. 15~20K cps範圍

B. 50~100K cps範圍
C. 200~400K cps範圍
D. 1K~2M cps範圍

8. 黏度測試範圍具備至少有15～6,000,000 cps測定範圍
9. 精確度：樣品進行反覆測定10回需優於±3%內，再現性需在±1%內
10. 需具備測試條件下最高黏度測定值和主機2%內精確度數值顯示顯示功能
11. 需具備有超/低限黏度測值警示功能 (Over/Under Range)

12. 連續即時感應測定 (Real-time) 及讀值顯示功能或可對數據進行平均計算顯示功能，主機於測試過程中即時顯示與該測試條件下的最大範圍比例圖(Trend Bar)

13. 數據可儲存於主機內部記憶體或是可儲存USB disk；可直接於顯示幕上進行數據資料比較。
14. 機器為微電腦觸控式液晶面板顯示且可單機操作 stand-alone，或連接電腦使用 Computer control操作，可選購連接專用印表機或與原廠控制軟體(Rheocalc T)進行連線操作。
15. 須具備至少有英文語言顯示界面
16. 電源: AC 110V, 60Hz





17. 附件需具備


E. 四種黏度範圍轉針4支

F. USB disk 1只

G. 觸控筆 1支

H. 擦拭布 1只

I. 超低黏度套件組 1組(測試範圍1.0~2K cps)

J. 機器防塵罩1只

二、投標廠商條件要求

1.投標時須附原廠型錄及中文規格說明書供審，中文規格說明書內容與順序需與規範相符，並應加蓋廠商圖章。
2.得標廠商於交貨時須負責現場管路、設備等安裝，並檢附原廠或合格實驗室之儀器測試報告、原廠操作及保養手冊。

3.得標廠商自交貨驗收合格日起負責保固1年，得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。

4.得標廠商須有提供2013原廠或臺灣代理商授權之售後維修能力和技術服務能力證明書，並須免費派員至買方指定地點實施操作教育訓練4小時及試機，並提供原廠儀器操作手冊1份，儀器中文操作手冊至少1份。

5.得標廠商交貨時須檢附海關進口證明及原廠出廠證明書，並為2013年需非大陸地區(包含零配件)生產之新品，以供驗收。
三、交貨期限：決標次日起45日內完成交貨，並完成功能測試及教育訓練等工作。
四、交貨地點：臺南區農業改良場(712臺南市新化區牧場70號)。
PAGE  
2

