行政院農業委員會臺南區農業改良場
酸度滴定儀附多檢體旋轉盤規範
規範要求：

需有自動酸度滴定儀乙臺及多檢體旋轉盤乙組。

一、自動酸度滴定儀1台，規格要求如下：
1. 顯示器：LCD背光顯示器，方便使用者觀察。
2. 滴定方法：電位差滴定。

3. 滴定段數： 1 段（含或更多）。

4. 滴定型種至少要內建以下幾種酸類的測試方式（含或更多）：
a. 檸檬酸
b. 酒石酸
c. 醋酸
d. 蘋果酸
e. 乳酸  
5. 測試項目、範圍及滴定精度：

pH：0.00～14.00       Resolution: 少於0.02pH
mV：0.0～±2000.0mV  Resolution: 少於0.2mV
溫度：0.0～100.0℃    Resolution: 少於0.2℃
酸度：0～100%        Resolution: 少於0.002%
滴定精度：總容量誤差少於：±0.3%、再現性少於：±0.03mL。

6. 測試單位至少可設定（含或更多）
a. %
b. mL
7. 電極輸入數：1CH（含或更多）。
8. 數據記憶：100個（含或更多）。
9. 印字功能/印字項目：須具備外接印表機功能方便使用者使用，印字項目至少有測試時日、滴定型種、滴定條件、檢樣 No. 檢樣名稱、檢量、初期電位當量點電位、滴定量、濃度計算結果、圖表等。
10. 可依需求選購微量滴定套件。
11. 吸量器：至少備有 20ml的滴定量。

12. 使用的液管須符合Φ2 mm(內徑) × Φ3mm (外徑) 避光特氟隆液管。
13. 接液部材質：特氟隆、台氟隆、硬質玻璃或同級品。
14. 最小滴加量：0.02mL。（含或更低）
15. 電源：110 V。
16. 標準附屬品：

a. 攪拌器 

b. pH 複合電極

c. pH 6.86 標準液 (500mL)

d. pH 4.01 標準液 (500mL)
e. 3.3 mol KCl溶液 50mL            

f. 電極座 (附支柱、電極止滑保護裝置)             

g. 按壓式升降電極保固器                        

h. J型電極助夾                   

i. N型電極助夾                   

j. 按壓式吸量器滴定平台         

k. 1L 避光試劑瓶 (附液管接頭) 

l. 2碳酸氣吸收管 (附液管)            

m. 20mL避光式吸量器                

n. 吸量器手動推拉零件                   

o. 除氣噴嘴            
p. 噴嘴用清洗金屬零件

q. 特氟隆液管  2公尺                 

二、多檢體旋轉盤，至少可放置18個檢體之自動檢樣轉盤，規格要求如下：
1. 顯示：LCD 
2. 作業鍵/開關：平坦按鍵

3. 檢樣數/對應檢杯：

檢樣數 : 18 檢樣（含或以上）

對應檢杯 : 100mL（含或以上）

4. 電源：110V  50/60H

5. 消費電力：最大約 175VA（含或以內）
6. 清洗時間可設定1~9999秒（含或以上）
7. 可依需求選購酸鹼度計、電導度計或離子水質計作多檢體測量
8. 標準附屬品:

a. 18檢樣用轉檢盤（含或更多） 
 

b. 轉檢盤連接纜線


 
c. 純水筒容量至少10L並附滿水開關





d. 廢液筒容量至少10L並附滿水開關




e. 熱感式印表機 
f. 清洗水液管
g. 廢液用管









h. 說明書 







 
三、廠商條件要求

1.投標時須附原廠型錄及中文規格說明書供審，中文規格說明書內容與順序需與規範相符，並應加蓋廠商圖章。
2.得標廠商於交貨時須負責現場管路、設備等安裝，並檢附原廠或合格實驗室之儀器測試報告及原廠操作及保養手冊。
3.得標廠商自交貨驗收合格日起負責保固1年，得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。

4.得標廠商須有提供2014原廠或臺灣代理商授權之售後維修能力和技術服務能力證明書，並須免費派員至買方指定地點實施操作教育訓練4小時及試機，並提供原廠儀器操作手冊1份，儀器中文操作手冊至少1份。

5.得標廠商交貨時須檢附海關進口證明及原廠出廠證明書，並需為2013年10月後非大陸地區(包含零配件)生產之新品，以供驗收。
三、交貨期限：決標次日起60日內完成交貨，並完成功能測試及教育訓練等工作。
四、交貨地點：臺南區農業改良場(712臺南市新化區牧場70號)。
PAGE  
3

