臺南區農業改良場稻米食味計規格購置案規格表

    一、稻米食味計規格明細：

1.測定對象： (1)糙米 (2)白米 

2.測量方式：近紅外線透過方式。
3.評定項目：
(1)糙米：蛋白質、水份、直鏈性澱粉、品質評價值等項目。
(2)白米：蛋白質、水份、直鏈性澱粉、品質評價值等項目。
4.測量範圍：
糙米、白米：蛋白質4～10%（含）以上，水份10～16%（含）以上，直鏈性澱粉15～25%（含）以上。
5.測量時間：一分鐘內。
6.本機器須隨機附有糙米與白米的校正樣品米，以利開機時做校正。
7.校正調整方法：自動調整或手動調整兩種方式。
8.測量盒裝入容量：裝入糙米、白米重量至少50g（含）以上。
9.顯示方法：液晶顯示器。
10.本機器需配備印表機、筆記型電腦、電腦連線軟體。
筆記型電腦規格：
CPU Intel Core i7-4510U 1.9GHz

記憶體：8GB DDR3L 1600（4G*2）
硬碟：500GB（5400rpm）+16G SSD

螢幕尺寸：14吋
   作業系統：Windows 7（Office 家用及中小企業版）
11.電源：AC100V∼240V(50/60Hz)。
12.重量：15kg以下。
二、交貨期限：決標次日起70日內完成交貨並完成功能測試。
三、交貨地點：嘉義縣鹿草鄉豐稠村農改場1號。
四、保固期限：一年。
五、得標廠商須免費派員至買方指定地點實施操作教育訓練4小時及試機，並提供原廠儀器操作手冊1份，儀器中文操作手冊至少3份。
六、開標時廠商需附型錄，且得標廠商交貨時須檢附海關進口證明及原廠出廠證明書為2015年非中國大陸地區(包含零配件)之新品以供驗收。
七、付款方式：104年6月匯款
八、對本規格如有疑義，請洽石榆鳳小姐瞭解，電話：05-3751574轉12






