高解析實體顯微鏡規格書
1. 接眼部:
具備複消色差設計雙眼觀察鏡筒，30o 觀察角，瞳距可調52～76mm或廣於。
2. 機身:
為完全抗靜電設計，表面阻抗為2x1011 歐姆/平方微米，自1000V到100V之放電時間小於兩秒。機身為全複消色差（APOCHROMATIC），平行光束(CMO)設計，鏡身連續放大倍率≧12.5:1，倍率調整為12段步進式及無段式，以方便照相及量測校正時使用。依不同組配總放大倍率可從（≦）4x～（≧）800x。

3. 目鏡:
平像場（PLAN）目鏡10x一對，內建鎖定螺絲及軟式眼罩，視野大小≧23mm，屈光度可調 +/- 5 度或廣於。
4. 物鏡:
1X複消色差接物鏡（APOCHROMATIC）一個為平像場物鏡設計，工作距離≧61.5mm。

5. 放大倍率及視野大小:
在10x目鏡及1x物鏡使用情況下，總觀察放大倍率≦8.0x至≧100x，視野大小可從28.8mm至2.3mm或廣於。解析度可達432 lp/mm或以上。

6. 機身光圈:
機身內建雙光圈系統，可縮小光圈以增加觀察之景深。

7. 調焦柱:
同軸粗微調設計之調焦柱，調焦柱高度≧430mm，微調之範圍≧130mm。

8. 落射光光源:
(1) LED光纖光源燈組一組。包含兩個高亮度光纖LED燈源及控制器一組，光纖管長度500mm以上。LED光纖光源為連續可調式，具有十段亮度調整功能。色溫恆定5600K，使用時數50000小時或以上，最高功率為5 watts或以上，此光源組直接安裝於顯微鏡機身上。
(2) 燈源控制器藉由鵝型管直接連接於燈具上，可以直接操控燈源開關、亮度及控制開啟任一組或兩組LED燈。
9. 穿透光底座:
明/暗視野穿透光底座，底座深度≧400mm或以上，寬度≧300mm，內建12V/20W之鹵素燈泡，可提供相當於35W之亮度，使用之電壓為100-240V自動切換。照明之區域≧50mm，需內建色溫轉換濾鏡，以保持觀察物體之顏色正確。
10. 組裝:
機身、觀察筒等模組不需工具即可組裝，可升級側向分光套件以利影像系統安裝。
11.要求
(1)投標時須附原廠正版型錄及中文規格說明書供審，中文規格說明書內容需與規範相符，並應加蓋廠商圖章。 

(2)得標商應於決標次日起60日內完成交貨及教育訓練，並提供原廠出廠證明正本，機身序號，進口報關單，證明為半年內非大陸地區(包含零配件)之新品供驗收，原廠儀器操作手冊1份，儀器中文操作手冊1份。交貨時須負責現場軟硬體安裝及測試（含電源插座部分）。
(3)自交貨驗收合格日起負責保固1年，得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。保固期間廠商必需每月定期到場保養及檢查，如有問題需於本場通知後48小時內前來檢修。
(4)為確保本單位權益，投得標廠商需配合下列事項：
為避免使用者日後發表國際論文產生困擾，儀器之設計或技術若有侵犯國外專利等侵權之疑慮者，儀器製造商需提供專利權人之授權相關證明，不可以切結書代替之。
12.交貨地點：臺南區農業改良場(指定地點)。
