[image: image1.jpg]™






超純水系統
1. 單一系統主機需可同時提供TYPEI (超純水)及TYPEIII(純水)兩種水質。
2. 純水造水量:8L/hr(含)以上，超純水出水量:2L/min(含)以上(具有定量取水設定功能)。
3. 自來水進入系統前，需有一外接式之初過濾裝置，其純化管柱需採用無管殼式之設計，減少外在的污染。
4. 水質及水量: 
	超純水(TYPE I)

	阻抗率(MΩ.cm @25oC)
	18.2

	微生物(cfu/ml)
	<0.1

	TOC(ppb)
	<5

	造水量/出水量
	2.0/min

	純水(TYPE III)

	離子排除率
	>97~98%(新安裝之逆滲透膜)

	有機物質(organic)排除率
	>99%(分子量大於200Dalton)

	微生物&顆粒膠體排除率
	>99%


5. 於出水端，需同時具有機、無機之即時監控功能，可於系統面板上顯示其數值；於有機物(TOC)監測部份，需具有每日自動定時內校標準曲線之功能，以達水質有機物監測之準確性。
6. 耗材具RFID之功能，於更換耗材後，系統需可自動讀取及顯示耗材相關資訊功能，顯示項目包括品名、序號、安裝日期及目前已使用水量之數值，以確保使用耗材之正確性及時效性。
7. 逆滲透組(RO)之進水及排水，需分別具有導電率感知器，可真實記錄RO模組之雜質去除能力(rejection rate %)。
8. 直流馬達由微電腦控制調節因進水溫度、壓力不同而形成之RO出水量不穩情形，使出水水質保持一定。
9. 系統具有環保排水再循環設計之功能。
10. 逆滲透模組接至純水儲桶前，需具”清潔三向電磁閥”，將逆滲透產水未達標準之產水排放掉以確保水質安全。
11. 超純水的比阻抗計導電率感知器其偵測精準度可達0.01cm-1(cell constant)，附具檢測證明並可追溯至NIST(National Institute of Standards and Technology)或產地國國家標準。
12. 內建185nm/254nm雙波長之UV燈模組，UV燈罩需為SS 316L不銹鋼材質。
13. 主系統(即主機)，需提供可追溯至NIST等級之證明書及符合UL或cUL之電器設備安全認證。
14. 具不同之終端過濾器依不同水質需求，具有2種最終過濾器可供選擇。
                (1) BIO PAK  UF膜
                (2) Millip-pak 含至少0.22µm過濾器有效去除水中微生物
       以上皆具原廠品質證書及檢測方法。
15. 系統具有7.9吋(含)以上螢幕遠端無線監看之能力，可透過傳輸線(電腦)與無線傳輸，將系統之流程圖示各部件狀態，流路圖示(電阻值、TOC值、系統運作圖示、機台效能…等)，透過電腦與平板或智慧型手機於遠端顯示達到即時遠端監測之能力。
16. 儲水桶槽容量≧30L。材質:不透光PE材質，採射出方式，桶身無接縫，有效防止微生物生長，集中式出水口，具5段以上液位自動控制可設定液位啟動位置，錐形底、圓桶狀、不會有殘留水現象，可完全排乾。
      安全裝置: 
      (1)溢流安全裝置，具逆止閥自動排水裝置
      (2)空氣過濾器

17. 附壁架：依現場環境施作。
18. 附則：
(1) 以上系統需為同一廠牌，不得以拼裝方式替代。檢附原廠型錄佐證上列規格要求，並請按照採購規格表逐項標明以供審查。
(2) 得標廠商交貨時需附原廠出廠證明及中英文完整操作說明書。
(3) 交貨驗收時，須檢附比阻抗計合格儀表證明文件，或可追溯NIST等級證明文件。
(4) 現場純水微生物、比阻抗值TOC檢測，並製成水質檢測報告。
(5) 保固期兩年內，每4個月定期保養並製成水質檢測報告，並依原廠耗材更換時間準時檢修。
(6) 承包廠商須具維修能力，不得轉包，得標後須檢附合格原廠受訓維修工程師證書。
(7) 含兩年耗材：耗材前段過濾管匣共2支，槽過濾器共2支，QpakTEX純化管匣共2支，最終過濾器共2支。
(8) 按時原廠建議更換時間更換。
(9) 全系統需同一品牌，不得以任何拼裝方式做替代。

