自動核酸萃取機規格
1. 機台可在全電壓 (110~240V)，室溫5-50℃，相對濕度<80%的環境下正常工作。
2. 機體尺寸：≦38 cm x 37 cm x 35 cm。
3. 操作介面：5.7吋觸控螢幕，直覺式圖形化操作介面，提供完整的運作資訊 (包含起迄時間、當前運作槽位等)。
4. 可儲存100組程式，透過USB/RS232導入、匯出程式；預裝軟體：預裝專業的核酸提取程式，並提供該程式相對應的磁珠法核酸提取試劑盒。
5. 內部配有LED，方便使用者操作。
6. 試劑盤以平推式置入，定位精準。
7. 操作體積範圍50~1000 µl。
8. 加熱溫度範圍：室溫~70℃。
9. 萃取磁棒：長≦1.5 cm，直徑≦3.7 mm，充磁強度>4000高斯。
10. 萃取模式以上下攪拌方式進行磁珠、試劑或檢體混勻。
11. 配備UV殺菌功能。
12. 全機模組化設計，易於維修。
13. 處理通量：每批次可處理1~32個樣品，搭配原廠專利單發試劑組，使用量可隨樣品數作調整，自由度高，通量大。
14. 每批次樣品處理時間約30~60分鐘。
15. 每一樣品萃取效能一致，32個樣品總變異係數<5%(出廠確效報告)。
16. 試劑：
(1)可套用公規deep 96-well plate的試劑品牌皆可搭配此機台。
(2)可進行DNA純化、RNA純化。
17. 隨機配備程式設計軟體，可自主調整操作溫度、攪拌速率/時間、磁吸時間等參數。並可輸出為Excel參數報告。
18. 投標時須附原廠型錄，交貨時應檢附製造商GMP認證、台灣醫療器材二類證書、醫材歐盟CE驗證(IVD)等證明文件。
19. 保固：交貨驗收合格日起1年，1年內設備非人為因素導致的損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。
20. 交貨時間：決標次日起30日內。
21. 售後承諾：由得標廠商負責售後服務，提供終身免費應用諮詢和程式設計指導，在用戶所在地進行免費安裝、測試、教育訓練，並提供儀器中文操作手冊至少參份。
