超純水製造機
1、 規格
1. 本系統包含： 純水製造主機，免管殼耗材複合單一管匣（多層次濾心、活性
   碳、逆滲透膜、貫流式活性碳及離子交換樹脂），無菌終端過濾器。
2. 前置複合單一管匣：必需為多層次濾心、活性碳、逆滲透膜結合為單一管柱，節省空間與污染，易更換並採水平套合設計。
3. 6.5公升內建式RO儲存桶，減少不必要管線。
4. 可直接外接自來水水源（Tap water）。
5. 可同時並直接製造RO純水(Type III)及超純水(Type I)。
6. 主機可擴充30公升高純度PE儲水桶或以上連線同步顯示10段水位，並設定高低啟動水位，並具磁環液位控制感知器。
7. 全彩色液晶顯示幕：

1).可直接監測產水溫度、比電阻值與導電度。
   2).十段水位顯示，易於監控RO儲存桶內水位狀況。
   3).具有更換耗材顯示燈。
   4).可監測顯示RO純水水質及超純水的正在製作與否，且於螢幕顯示為RO
     或超純水端運作。
8. RO純水及超純水製作使用整體成型濾心，換裝容易。
9. 耗材進出水採快速水平滑扣套合，避免不必要接頭污染與漏水。
10. 超純水產水品質

1).於25℃出水可達比電阻值：18.2MΩ.cm。
   2).總有機碳值TOC小於10 ppb。
   3).水中微粒小於1/mL，微生物＜0.1cfu/mL，RNase< 0.01 ng/mL，DNase<4pg/
     μL。
   4).符合美國American Society of Testing and Materials (ASTM)Type I標準規
     範。
   5).超純水循環管路不可回桶槽，避免減損耗材使用壽命。
11. RO純水產水品質
1).離子去除率大於94%。
   2).分子量大於200之有機物去除率大於99 %。
   3).微生物及水中微粒去除率大於99 %。
   4).於15℃最小產水速度3公升/小時，未來可擴充5或8公升。
   5).符合美國American Society of Testing and Materials (ASTM)Type III標準規
     範。
12. 終端過濾器：包疊式結構0.22微米過濾器，採低化學溶出物材質，隔絕懸浮物質及微生物。

13. 系統所需耗材需有認證文件。
14. 更換新濾材時系統可自我診斷,且會自動倒數15分鐘，具有排氣功能避免馬達空轉、燒毀。
15. 可搭配不同之終端過濾器，以符合各類實驗之要求。
16. 附件包括：5公升複合管匣 x1個、超純水管匣 x1個，以上需同一品牌不得改裝。
二.要求

1. 投標時須附原廠型錄影本及中文規格說明書供審，中文規格說明書內容與順
   序需與規範相符，並應加蓋廠商圖章。 

2. 得標商應於決標次日起20日內完成交貨及教育訓練，交貨時須負責現場、設
   備等安裝，並提供儀器測試報告（含原廠實驗條件及操作流程）、原廠操作及
   保養手冊。

3. 自交貨驗收合格日起負責保固1年，得標廠商在保固期間內，如非人為因素
   之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。

4. 得標廠商須免費派員至買方指定地點實施操作教育訓練4小時及試機，並提
   供原廠儀器操作手冊1份，儀器中文操作手冊至少3份。
5. 得標廠商交貨時須檢附海關進口證明及原廠出廠證明書為決標日起一年以內
   之設備非中國大陸地區(包含零配件)之新品以供驗收。

6. 為確保本單位權益，得標廠商需配合下列事項：

   *為避免使用者日後發表國際論文產生困擾，儀器之設計或技術若有侵犯國外
    專利等侵權之疑慮者，儀器製造商需提供專利權人之授權相關證明，不可以
    切結書代替之。

7. 交貨地點：臺南區農業改良場義竹工作站(嘉義縣義竹鄉中平村84號)。
