冷藏櫃(含藥品冷藏櫃及低溫冷藏櫃各一組)採購規格表
一、藥品冷藏櫃一組：
1. 外部尺寸：（cm）90W×65D×180H ± 5 ㎝。(含外觀附件或凸出物)。
2. 內部容積：480 公升(含)以上。
3. 為減少開門時所需空間，外門須為滑門式設計隔熱玻璃視窗，並具上鎖功能。
4. 內部至少需附5 個(含)以上置物棚架可自行調整高低間距。
5. 壓縮機組功率小於210W(含)，須採用環保冷媒設計。
6. 溫度控制器需採微電腦 on/off 控制模式，可於+2 ~ +14℃(±1℃)間選擇調整，具停電記憶功能。
7. 警報功能需具有：門未關妥警報、高/低溫警報、溫度感知器異常警報，可於控制面板以故障代碼、燈號及聲響告知操作人員，聲響提示可設定延遲輸出及暫時靜音功能。
8. 除霜控制系統：需設有獨立溫度感知器感應控制進行必要之除霜動作，於動作時不影響內部儲存空間溫度。
9. 設備電源規格：採AC110V 、60HZ、單相設計，額定功率須小於250W(含)以下，耗用電流小於4.5A(含)，每日消耗功率小於6.5KWh/day(運轉環境溫度30℃內)。
10. 除警報系統外，需具有過高溫/低溫安全保護迴路，能強迫停止壓縮機或除霜系統及內部循環風扇製冷。
11. 設備須具國際品保認證，例ISO9001、ISO13485…..等國際品保認證。

二. 低溫冷藏櫃一組：
1. 壓縮機具停電延遲啟動保護裝置及全自動除霜。
2. 壓縮機具高壓過高，溫度過冷停機保護裝置。

3. 數字顯示溫度控制PID。
4. 溫度控制範圍：0~30℃(±4℃)。
5. 外部尺寸：（cm）125W×80D×205H±5 ㎝。

6. 內部尺寸：（cm）115W×65D×145H±5 ㎝。

7. 層架:8 個或以上。
8. 玻璃門：2（雙門）。
9. 壓縮機：1/2HP 或 以上。
10. 電源：110V/60Hz。
11. 內部容量：1000L 或以上。

1. 三.要求

2. 投標時須附原廠型錄及中文規格說明書供審，中文規格說明書內容需與規範相符，並應加蓋廠商圖章。
3. 得標商應於決標次日起90日內完成交貨、試機及教育訓練，並提供原廠出廠檢驗合格證明或測試報告正本(含溫度校正報告資料)，機身序號，進口報關單，完稅證明書，證明為半年內非大陸地區(包含零配件)之新品供驗收，含原廠儀器操作及保養手冊，中文操作手冊。交貨時須負責現場軟硬體安裝及測試（含電源插座部分）。
4. 自交貨驗收合格日起負責保固1年，得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。保固期間廠商必需每月定期到場保養及檢查，如有問題需於本場通知後48小時內前來檢修。
5. 為確保本單位權益，投得標廠商需配合下列事項：
為避免使用者日後發表國際論文產生困擾，儀器之設計或技術若有侵犯國外專利等侵權之疑慮者，儀器製造商需提供專利權人之授權相關證明，不可以切結書代替之。
6. 交貨地點：臺南區農業改良場(指定地點)。
1

