酵素免疫分析儀
1. 波長範圍: 400~750 nm 或更佳。
2. O.D值範圍: 0.0~3.5 O.D或更佳。
3. 主機需至少內建8個Filter Holder，標準配件須至少含6個濾光片，分別是415、450、490、595、655、750 nm 。
4. 線性度：≤1.0% from 0.0–2.0 OD ;  ≤2.0% from 0.0–3.0 OD或更佳。
5. 準確度：±1.0% or 0.010 from 0.000–3.000 OD at 490 nm或更佳。
6. 再現性：1.0% or 0.005 OD from 0.0–2.0 OD; 1.5% from 2.0–3.0 OD或更佳
7. 主機本體需具密碼管理功能，可提供管理者及使用者設密碼權限，以防個人使用程式被變更。
8. 主機本體需具電動式上蓋，主機可用按鍵控制上蓋的開關，不需手動開關，以避免汙染發生。
9. 主機本體需可設定實驗室名稱，輸出報告中需可顯示實驗的測試時間、操作波長、相關數據資料及儀器資訊。輸出報告的數據欄位需可以按照使用者需求調整及增減。
10. 主機需可以單機直接操作，亦可透過分析軟體由電腦操控。
11. 需可設定單波長或雙波長測定之功能。
12. 主機的樣品托架需具振盪功能，可設定速度(快速, 慢速, 中速), 震盪時間至少0-999秒或更佳。
13. 主機需內建熱感式印表機，亦可擴充連接電腦使用一般印表機。
14. 主機需可適用平底、U型底、 V型底之96孔反應盤或8 排孔或 12排孔的微孔反應盤或更佳。
15. 分析軟體需至少包含Linear、Zero-intercept Linear、Semi-Log、Log-Log、Quadratic、Logit-Log、4-Parameters、5-Parameters、Cubic Spline、Point-to-Point等標準曲線線型分析功能或更佳。
16. 主機需具USB界面連接埠，可連接電腦及分析軟體。
17. 主機記憶體需可儲存至少64組Protocols或更佳。
18. 主機本體需內建多國語言介面，至少需具備英文及中文介面或更佳。
19. 需附與主機同廠牌之實驗數據分析軟體，並可支援Windows以及Mac作業軟體。
20. 需附資料處理系統一組：電腦中央處理器(CPU)至少需Core i3 3.3G，記憶體至少需DDR 4GB RAM，硬碟儲存空間至少需500GB，光碟機至少需DVD燒錄機，主機需含Windows 7或以上的作業軟體，LED螢幕大小至少需19吋或以上。
21. 投標時須附原廠型錄，提供規格審查。
22. 為確保本單位權益，投得標廠商需配合下列事項：
為避免使用者日後發表國際論文產生困擾，儀器之設計或技術若有侵犯國外專利等侵權之疑慮者，儀器製造商需提供專利權人之授權相關證明，不可以切結書代替之。
