即時定量聚合酶連鎖反應儀分析系統
一、主機規格：
1. 96孔即時核酸定量PCR反應槽。

2. 樣品反應體積為 10-30 l。
3. 可於40分鐘內完成40 cycle之PCR程序。
4. 激發光源及偵測波長：為LED發光光源，可偵測FAM, SYBR Green, VIC等螢光。

5. 單通道支援；可同一反應槽偵測兩個目標物。
6. 操作溫度範圍：4-100℃或更大。

7. 溫度升降速度：最大升降溫速率為4.6℃/秒以上，升溫可達2.2℃/秒以上，降溫可達2.2℃/秒以上。
8. 溫控精準度：溫度控制誤差在 ±0. 25℃以內。

9. 溫度均一性可達±0.5℃以內。

10. 需含連線分析軟體，軟體支援windows 7以上作業系統，可以同時激發多種螢光標識物，進行多重螢光標記之基因定量、定性分析。
二、軟體規格：

1. 數據之定量基準點需提供二次微分法及閥值分析等兩種以上分析方法。

2. 需提供完整授權Standard curve, Melt curve analysis, Gene expression analysis, reaction efficiencies, allelic discrimination分析功能，數據還可進行bar chart, clustergram, scatter plot分析，分析軟體不需密碼鎖，且軟體可至少提供10台電腦同時使用。

3. 可數個96孔PCR盤資料整合進行比對與分析或更多。
4. 數據輸出：可匯出TXT, CSV,XLS等格式；可複製和貼上數據於Microsoft Excel, Word, Power point file。
5. 機器可自行設定螢光收光時間，可在一熱循環中擷取二個(或以上)的螢光 收光時間點，以適用各種不同反應模式；在反應中可依使用者需求隨時增加或減少熱循環數。
三、電腦規格及穩壓器：
1. 電腦壹台：電腦處理器：Core i5四核心處理器, 記憶體8GB DDR3, 硬碟1TB, 內建DVD燒錄機及讀卡機; 及附19吋以上之LCD螢幕。內載Windows 7.0以上作業系統。
2. 穩壓器壹台：1000VA以上，含6個插座。
四、其它：
1. 教育訓練：裝機完成後，需提供在地操作教育訓練教學壹次。

2. 硬體保固1年以上。

3. 檢附原廠出廠證明，若為進口貨品，則須另檢附海關進口報單或海關進口證明。
4. 主機規格中所標明之數字或描述，請以原廠資料供規格審查，需依本規格需求之項次，分別對應並註記於原廠資料中。

5. 為避免使用者日後發表國際論文產生困擾，儀器之設計或技術若有侵犯國外專利等侵權之疑慮者，儀器製造商需提供專利權人之授權相關證明，不可以切結書代替之。

6. 決標次日起30日內完成裝機、測試及教育訓練等事項。

PAGE  
2

