恆溫培養箱規格說明

- 溫度：

- 溫度設定範圍：-10℃~60℃。外部操作環境若高於40℃時，壓縮機仍可正常運作。

- 溫度精確度：±1℃。

- 溫度控制：微電腦全自動PID控制器，數字式溫度設定及顯示，可顯示設定溫度及實際溫度。

- 箱體尺寸：

- 外徑：長560 mm；寬600 mm；高840 mm。

- 內徑：長450 mm；寬400 mm；高450 mm。

- 容積：81公升（含）以上。

- 箱體材質：

- 外殼：鋼板粉體烤漆。

- 內箱：不銹鋼板SUS304。

- 壓縮機：2168 BTU/小時（在20℃時）。

- 控制系統：

- 電源：110V，60Hz，10A。薄膜按鍵式電子開關。

- 感測器：：PT 100Ω。

- 計時器：溫控器直接設定可作預約開機或關機功能，時間可設定0-9999分、0-9999小時或99時59分。

- 加熱器：材質為鎳鉻合金；功率為700W。

- 安全裝置：

(1) 當溫度過高或過低時，具警示燈，同時加熱器輸出及壓縮機將關閉。

(2) 壓縮機具停電延遲啟動（1～30分鐘）保護裝置，時間可由控制器直接設定。

(3) 運轉及除霜時間（1～24小時及1～30分），可由控制器直接設定。

六、其他配備：置物柵盤2層。

七、交貨日期：決標次日起60日交貨。

八、驗收方式：廠商於驗收時應檢附出廠檢驗報告，交貨檢收後經機組運轉測試7天後溫度與規格相符時，始完成驗收。

九、保固期限：驗收合格後保固一年。

十、安裝地點：臺南區農業改良場朴子分場（嘉義縣朴子市德興里120號）。