行政院農業委員會臺南區農業改良場
真空濃縮萃取蒸餾設備維修規範

一、設備維修工程內容：

(一)熱水加熱系統，包含現有設備之溫度控制連結、管線配制及安裝
1. 不銹鋼膨脹水箱：40公升（含）或以上，材質：以SUS304不銹鋼管製成，壓力: 4 kg/c㎡ (含) 或以上 (台灣壓力容器檢驗合格)
2. 熱水泵浦：1馬力(HP) （含）或以上
3. 電熱加熱管:6仟瓦(KW) （含）或以上
4. 不銹鋼配管閥件包含預留補水排水口、安全閥座及壓力錶座
5. 熱水加熱系統機體尺寸之佔用面積需在65 x 65公分（含）以內。
6. 配件：包含手動補水閥 1只、手動排水閥 1只、安全閥1只、壓力錶1只等零件 
7. 無水或過熱保護裝置：無水或過熱保護機器，機器鳴叫警報並自動切斷加熱電源。
8. 電路保護裝置：電路短路或過載，電路斷路器跳開或保險絲熔斷。
(二)冷凝管用冰水設備，包含現有設備之溫度控制連結、管線配制及安裝

1. 冷卻能力: 每小時6,000 仟大卡(KCAL)（含）或以上
2. 電力: 2.45仟瓦(KW)（含）或以上
3. 水溫範圍: 5℃ ±2 ~ 30 ±5℃（含）或以內
4. 散熱方式:以氣冷式
5. 水箱容量: 至少40公升（含）或以上
6. 供水源之管路不得妨礙原有動線，排水需以管路排出水室外水溝，應含供水管路安裝及現場土木工程。
7. 冰水設備機體尺之佔用面積需在80 x 60公分（含）以內。 
(三)現場按裝施工說明及材料使用要求：
1. 範圍：含括原設備之有關電源等管線。
2. 製造供料廠商必須為ISO通過廠商並出具證明者。

3. 現場實際按裝位置在施工前，應事先與需與使用單位確認後，方可施工程序。工程如須拆除或挖掘屬於本場之建築或設備者，拆下之物料，依契約約定應繳還本場使用單位者，如有損壞遺失，承包廠商應負責賠償。

4. 電源配製：須依電氣工程施工規範進行電氣安裝，電氣材料及其安裝須符合規範之要求。並配合本場設置地點，各條用電線路須依現場配電箱分路安全用電量為限，電源供電為220V/60HZ/3P。

5. 電路保護裝置：電路短路或過載，電路斷路器跳開或保險絲熔斷。

6. 若設備有下列能源需求(配管、配電 等)，將由買方提供：電源，水源，空壓源等連接至機台入口處接上，及機台排水、排氣接至水溝或室外。 

7. 須符合行政院勞工檢查委員會所訂之壓力容器檢查規則之免檢規定
二、投標廠商資格說明：
1. 投標時必須檢附熱水加熱系統和冰水設備等之規格相關型錄或圖樣等文件提供審查，否則投標無效，並提供營業執照須登記有食品機器設備製造或機械器具及零售醫療器材用品製造等項目，以列印目的事業主管機關網站之資料。

2. 投標廠商須檢附公司勞工安全衛生管理人員合格證書(含勞保卡)供審，並須附上規定時數內勞工安全衛生在職教育訓練6小時回訓證明。

3. 投標廠商須有售後維修及製造能力證明文件，或檢附工廠登記證供審，壓力容器者須領有製造設施型式檢查合格證明。

4. 投標廠商於投標前須對於各項文件均應切實瞭解，原設備（如附件）各項圖表尺寸僅供參考，如有未詳盡時，應親自到工程地點詳細勘查，對於工作場地、原有設備、自來水、電、煤氣管線、照明系統等情況、當地法規以及其它特別規定等，均須現場調查清楚相關設施並經使用單位簽證，並檢附現勘記錄表（如附件）於標單內供審查，否則為不合格標。
5. 各項公用管線如電源，排氣，公用等管線須配合現場室內，預留各種管頭相接並加以測試並標示管類區別以利管制操作。
6. 本場施工場所須備有滅火器等安全設備，由得標廠商提供。
7. 本項各種設備不得在按裝現場施工製造，須由得標廠商直營工廠加工製造後，個別運送至工地現場按裝，配管，配電試車等。
8. 配合按裝及配管需要，如現場地面，屋頂，牆壁等打孔復原等全部在內。
9. 現場吊裝工作由得標廠商自行負責，必要時起重吊車配合。
10. 得標廠商需完成所需設計、製造及使用，應及具備之所有法律規定程序，及取得所有相關證照（包括符合CNS國家標準，經勞動部授權單位構造檢查合格等證明文件）。
11. 得標廠商於交貨時須徹底負責現場的檢查與原設備配合連結，包括管路、設備、銜接及溫度控制等設備各項安裝完工後，逐項測試所有之硬體及軟體之操作程序和執行運轉順暢，加以標示清楚，並清理現場廢、餘料等。
12. 得標廠商自交貨驗收合格日起負責保固1年，得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品，並提供設備中文操作手冊至少1份教育訓練等工作。
三、交貨期限：決標次日起60日內完成交貨，並完成功能測試，以及須免費派員至買方指定地點實施操作教育訓練4小時以上。
四、交貨地點：臺南區農業改良場(712臺南市新化區牧場70號)。

真空濃縮萃取蒸餾設備配置圖：
[image: image1.png]T 16050300 SZSHERZHRE-2TBE-Model(1) (3).pdf - Adobe Acrobat Pro [ =S
WER SEE BEV) XH0) IWO ZER IEM EEQ RESW) BEH

Flaa- Des- Qan- G- Fov- [Gmn Boow FPua-
@ 9 1n k" R e® - o

"
3

B ==

FARIEIHP

81818181 8] 8] 8] 8] 4

koK

BEERATRL 0L
ERok

04 |

B0 s






行政院農業委員會臺南區農業改良場現勘紀錄表

案號：真空濃縮萃取蒸餾設備維修案
	勘 查 
	時 間
	        年       月       日

	
	地 點
	臺南區農業改良場(712臺南市新化區牧場70號) 

聯絡人：陳曉菁小姐 06-5912901分機506

	廠    商
	廠商名稱
	

	
	代表人
	

	
	身份證字號
	

	勘查記錄（並檢附照片）
	

	本場使用單位會同人員簽名
	


*廠商請將此份記錄表置於證件專用封中，列為規格審查文件。
附件一





附件二








PAGE  
3

