行政院農業委員會臺南區農業改良場
可攜式氧氣、二氧化碳、乙烯測定儀
規範要求：

壹、本測定儀需具備可測定氧氣、二氧化碳及乙烯等氣體之功能。
1、 主機螢幕：穿透反射式，可顯示圖型之LCD

2、 重量及大小：3公斤以下，185mm x 115mm x 120 mm(含以下)。

3、 電池容量：5000mAh，可充電式鋰電池（可連續使用4小時）

4、 外殼材質：陽極鋁。

5、 資料收集記錄：4GB SD(含以上)。
6、 測量方式：非破壞性測量，可即時、連續測量氣體

7、 操作環境：0℃-45℃ (0-90%溼度)

8、 空氣取樣速率：0.2公升/分

9、 取樣速率：開放回路- 螢幕顯示5秒/次; 密閉回路- <3分鐘
10、 附有樣品注射套組。
貳、乙烯感測器需符合以下要求：
	
	ppb 
	ppm

	感測器類型
	電化學
	電化學

	測量範圍
	0-2 ppm
	0-200 ppm

	解析度
	0.001 ppm (1 ppb)

(含以下)
	1 ppm (含以下)

	最低測定極限
	0.04 ppm (40 ppb)
	0.5 ppm

	精度

(受實地溫溼度影響)
	10% (含以下)
	5% (含以下)


參、二氧化碳感測器需符合下列要求：
	感測器類型
	Sensor: infrared; Detector: Pyroelectric

	測量範圍
	0-20 % (200,000 ppm)

	解析度
	0.01%

	精度
	5% (含以下) (受實地溫溼度影響)

	暖機時間
	<3分鐘


肆、氧氣感測器需符合下列要求：
	感測器類型
	電化學

	測量範圍
	0-100 %

	解析度
	0.1%

	精度
	5%(含以下)

	可操作範圍
	0-55℃ (5-95%溼度,未凝結環境)


三、廠商條件要求

1.投標時應檢附需求規範所列設備之型錄、說明書或證明文件(以中文為主，但特殊技術或材料之圖文資料得使用英文)，不得將機關提供之規格作為投標廠商規格文件（如於型錄或說明書未有需求規範所列項目之規格內容，可附自行繕打之規格文件並加蓋投標廠商章及負責人章方式佐證，惟應於驗收時能證明之），請以螢光筆標示符合規格處及標示項次，俾利審查。
2.得標廠商於交貨時須負責現場管路、設備等安裝，並檢附原廠或合格實驗室之儀器測試報告及原廠操作及保養手冊。

3.得標廠商自交貨驗收合格日起負責保固1年，得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。

4.由得標廠商負責售後服務，提供終身免費應用諮詢，在用戶所在地進行免費安裝、測試、教育訓練，並提供儀器中文操作手冊至少2份。
5.得標廠商交貨時須檢附海關進口證明及原廠出廠證明書，並需為2015年1月後非大陸地區(包含零配件)生產之新品，以供驗收。
三、交貨期限：決標次日起90日內完成交貨，並完成功能測試及教育訓練等工作。
四、交貨地點：臺南區農業改良場(712臺南市新化區牧場70號)。
PAGE  
1

