臺南區農業改良場   自動滴定儀     購置案規格表

- 電位差自動滴定儀規格明細：

  - 主要可用以分析油脂之酸價測定，可執行酸鹼滴定、氧化還原滴定等應用。

  - 硬體應至少包括一個獨立的控制器、一個獨立的自動分注器、一個獨立的電磁攪拌器以及一個獨立的電極座等四個單元，使用電源為110V，60Hz。。

  - 控制器的規格：

    - 測定範圍：

(1)pH：0.00～14.00、(2)mV：0~±1999.9、(3)溫度：0～100℃、(4)電流：0～1000μA、(5)電導度：0～200.0S/m、(6)透過率：0～100％

    - 滴定/測試方式：自動終點檢出滴定（可檢出至3點）、設定點滴定（可檢出至3點）、pH STAT（固定滴定）、全量滴定（可檢出至3點）、交點檢出滴定（可檢出至2點）、Pka測試、pH（mV）測試

    - pH的校正：自動3點校正

    - 至少內建60組滴定模式，包括固定模式和使用者自訂模式。

    - 於滴定進行中，可同時進行參數條件的修訂。

    - 至少可記憶100組的滴定結果，且可擴充到最大200組以上。

    - 具備電極校正並留存校正資料功能。

    - 電極更換警告功能。

    - 顯示面板：背光型彩色LCD面板大於117mm×88mm以增加使用者辨識，另可同時顯示滴定曲線、滴定量、pH(mV)及液溫等資料。

  - 自動分注器規格

    - 滴定精度：容量誤差：±0.1％以下；再現性：±0.01ml以下

    - 注射唧筒：內筒褐色精密研磨型，容量20ml以上。

    - 最小滴加量：0.001mL以下

    - 吐出速度：不小於0.02~50ml/min、吸引速度：約20秒

    - 外部控制RS232C：脈衝輸出、動作信號輸入、狀態信號輸出、試藥補充輸入。

  - 電磁攪拌器規格：採無段變速，回轉數可達至少1000 rpm以上。

  - 電極插座的規格：至少具有4 channel，可接pH與mV電位差滴定電極以及特殊用滴定用電極如光度滴定電極、分極滴定電極、電導度滴定電極、電位差滴定電極等，可按照順序實行最大4種類的滴定。另電極固定座具備至少四組電極置放孔及一組滴定噴嘴放置孔。

  - 具備可擴充功能：

    - RS-232C插槽至少5組，可連接自動取樣器、電子天平及2套以上多檢體轉盤(可放置60組以上之檢樣)，電極轉換器：可將舊型電極沿用到新滴定器上使用，減少成本。

    - 至少可串接10台自動分注器。

    - 可加裝符合（Good Laboratory Practice）GLP規範之溫濕度計，隨時測試及顯示室內溫度、濕度測試。

    - 內建USB輸出埠以便分析資料存取，另外內建印表機輸出埠、網路連接埠（LAN）及類比訊號輸出埠。

    - 增設第二套分注器時，可以同時實行pH滴定、ORP滴定等2種類之滴定。

  - 標準附屬品

    - pH複合電極1組

    - pH標準液pH6.86（500ml以上）

    - pH標準液pH4.01（500ml以上）

    - 3.3 mol KCl溶液 50mL以上

    - 1L 避光試劑瓶 (附液管接頭)

    - 特氟隆液管  2公尺以上

    - Soda lime tube

- 交貨期限：自決標次日起60日內完成交貨及測試。

- 交貨地點：臺南區農業改良場本場 (臺南市新化區牧場70號)

- 保固期限：完成驗收後一年(含)以上

- 交貨時應檢附之證明文件：得標廠商交貨時須檢附海關進口證明及原廠出廠證明書，並需為2016年1月後非大陸地區(包含零配件)生產之新品，以供驗收。交貨時須檢附原廠出廠證明、保固書及中文使用說明書。產品如為進口商品，應另檢附進口證明文件，原廠操作及保養手冊乙份， 並提供儀器中文操作手冊至少參份。並需免費派員至買方指定地點實施操做教育訓練至少4小時及試機。

- 為確保本單位權益，投得標廠商需配合以下情事：

  - 為避免使用者日後發表國際論文產生困擾，儀器之設計或技術若有涉及侵犯國外專利、商標…等侵權之疑慮者，儀器製造商需提供專利權人之授權相關證明，不可以切結書替代之。

  - 為確保本單位權益，投標廠商需附原廠正版型錄，且不接受儀器改裝，資料審查以正版型錄(影本可)為依據。