超微量分光光度計

一、規格

- 儀器需可單機操控及顯示讀值，無需外接電腦。

- 穿透式光源需為發光二極體或固態雷射，偵測之光徑距離至少可達0.5 mm。

- 單機可儲存至少500組檢測結果，且資料可以USB儲存裝置移出。

- 單機需具備至少兩組USB接口，以同時供資料儲存及維修校正使用。

- 單一樣品檢測時間需低於五秒鐘。

- 儀器對核醣核酸之偵測極限需至少含3.2 ng/µl到1,200 ng/µl之範圍。

- 儀器對雙股去氧核醣核酸之偵測極限需至少含4 ng/µl到1,500 ng/µl之範圍。

- 單次檢測樣品之最小體積至少可達1 µl，且檢測時不需藉由任何容器介面 (如比色管、

疏水玻片盤、塑膠透明管) 即可進行檢測。

- 需具備CE及UL/CSA 等安規認證，確保產品品質。

- 與樣品接觸之介面材質需為303不鏽鋼及石英，以耐擦拭避免磨損。

- 260 nm吸收光精準度需可達3%。

- 樣品載台需具至少甲醇、乙醇、丙醇、異丙醇、丁醇、丙酮、醚、三氯甲烷、四氯化碳、

二甲基亞碸、二甲基甲醯胺、乙腈、四氫呋喃、甲苯、己烷、苯、氫氧化鈉、次氯酸鈉、

稀鹽酸、稀硝酸及稀乙酸等溶劑之相容性。

- 儀器校正法採標準重鉻酸鉀液偵測十次後的讀值做平均與目標值做比較，軟體並可呈現

Error值百分比及Stdev值。

- 可升級加裝數據打印機，搭載後偵測結果可直接輸出至標籤貼紙上，標籤貼紙對存放溫

度的耐受溫度需至少含70° C到−196° C之範圍。

- 需附4GB隨身碟一支。

- 交貨時須附重鉻酸鉀標準液一瓶。

二.要求

1. 投標時須附原廠型錄影本及中文規格說明書供審，中文規格說明書內容與順序需與規範

相符，並應加蓋廠商圖章。

2. 得標商應於決標次日起60日內完成交貨及教育訓練，交貨時須負責現場、設備等安裝，

並提供儀器測試報告（含原廠實驗條件及操作流程）、原廠操作及保養手冊。

3. 自交貨驗收合格日起負責保固1年，得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應

負責修護或零件更換，不含消耗品。

4. 得標廠商須免費派員至買方指定地點實施操作教育訓練4小時及試機，並提供原廠儀器

操作手冊1份，儀器中文操作手冊至少3份。

5. 得標廠商交貨時須檢附海關進口證明及原廠出廠證明書以供驗收。

6. 為確保本單位權益，得標廠商需配合下列事項：

*為避免使用者日後發表國際論文產生困擾，儀器之設計或技術若有侵犯國外專利等侵權

之疑慮者，儀器製造商需提供專利權人之授權相關證明，不可以切結書代替之。

7. 交貨地點：臺南區農業改良場義竹工作站(嘉義縣義竹鄉中平村中庄84號)。