行政院農業委員會臺南區農業改良場
低溫微量離心機規範
一、規格：
1.最高轉速：15,000 rpm 或以上(最小可調整設定值為50 rpm)。
2.最大離心力：21,100× g（rcf）或以上，離心力之單位設定rpm轉速/rcf(g)值換算，可在機器上直接按鈕執行，並可設定切換顯示。
3.最大離心轉子容量：至少可一次執行微量離心管1.5/2.0 ml 24支或以上。
4.溫度控制系統：
a. Non-CFC 冷媒冷卻系統。
b.數位式設定及顯示。
c.溫度設定範圍：-10℃~40℃。
5.速度控制系統：可提供旋鈕式設計或薄膜式按鍵之操作面板供選擇，可設定離心時間、轉速、啟動、停止及rcf/rpm切換顯示。上蓋具有可檢測離心轉速之透明視窗。
6.計時設定：數位顯示設定；30秒~9:59小時或連續。
7.驅動裝置：無油無碳刷電子驅動馬達，具有雙重馬達啟動安全設計。
8.噪音度：小於54 dB (A)，若轉子有蓋上上蓋時則小於48 dB(A)。
9.安全裝置：
a.運轉時自動鎖住上蓋保護操作者安全
b.具停電有緊急開蓋功能，停電時可順利取出離心樣品
c.為電子式變頻馬達可自動偵測轉子種類自動辨別轉速，運轉中轉速可任意調整更改。
10.轉子材質至少為鋁合金，且表面具有防繡防腐蝕烤漆處理，並可執行   高溫高壓滅菌121℃ 20分鐘。
11.具有設定功能及操作，功能性驗收：
a.離心結束有警示音提示，並可有開啟或關閉警示音之功能
b.可設定的短暫離心(Short Spin)的最大轉速
c.具有按鍵鎖定功能，可鎖定設定值不被更改
d.警示音音量至少五段可調整，增加操作舒適性
e.可設定預約一週內起始時間快速降溫冷卻功能
12.機體尺寸規格需在50±5 (D)x 30±5 (W)x 30±5（H）公分(含)以內，總重量不得高於25公斤(含)。
13.電源：AC 115V ± 10%，15A(安培)；AC 220V ± 10%；50/60Hz，8A。需符合國家標準插座規格
14.配件：滴定器功能需有
a.吸取範圍︰0.01~999.9ml，以數字判讀；吸取容量︰5ml/每轉一團刻度調整環；準確度需小於±0.2%；精確度需小於0.1%(含)以下
b.伸縮式滴定管，可調整高度及長度，伸縮並可拔取式之抽液管，適用不同高度之藥瓶；大型拇指輪可連續及調整滴定速度；簡易操作之調整按鈕，雙活塞泵，可連續滴定
c.轉接頭適用不同尺寸藥瓶 (GL32, GL38, S40)，接瓶後可360度自由旋轉操作；環保回流閥可將滴定管內溶液回收至瓶內；乾電池1.5 V二枚，可維持長時間操作
二、投標廠商條件要求
1.投標時須附原廠型錄影本及中文規格說明書供審，中文規格說明書內容與順序需與規範相符，並應加蓋廠商圖章。
2.得標廠商交貨時，須檢附原廠出廠證明書及海關進口證明文件，並需為2016年7月以後且非大陸地區(包含零配件)生產之新品，以供驗收。
3. 得標廠商於交貨時須負責現場管路、設備等安裝，並檢附原廠或合格實驗室之儀器測試報告（含原廠實驗條件、操作流程）、原廠操作及保養手冊。
4.為確保本單位權益，投得標廠商需配合下列事項：為避免使用者日後發表國際論文產生困擾，儀器之設計或技術若有侵犯國外專利等侵權之疑慮者，儀器製造商需提供專利權人之授權相關證明，不可以切結書代替之。
5.得標廠商須免費派員至買方指定地點實施操作教育訓練至少3小時及試機，並提供原廠儀器操作手冊1份，儀器中文操作手冊至少1份。
6.自交貨驗收合格日起負責保固1年，得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。
三、交貨期限：決標次日起90日內完成交貨，並完成功能測試及教育訓練等工作。
四、交貨地點：臺南區農業改良場(712臺南市新化區牧場70號)。
PAGE  
2

